Приложение 7

Методика определения содержания соды в растворе

(на основе ГОСТ 5100-85)

Оборудование и материалы:

Весы лабораторные общего назначения, 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1000 г.

Бюретка 3—2—50—0,1 по НТД.

Колба Кн-2-250 ТХС по ГОСТ 25336.

Лопатка для сыпучих материалов

Цилиндр 1 — 500 и 1—50 по ГОСТ 1770

Стакан В -1—150 ТС (4 шт) по ГОСТ 25336 или подобного типа

Стакан В-1—600 ТС (3 шт) по ГОСТ 25336 или подобного типа

Пипетка 2—2—10 по НТД или подобного типа

Воронка лабораторная стеклянная, 75 мм

Воронка лабораторная, диаметр 36 мм

Емкость объем 750 см3

Емкость для слива

Груша резиновая медицинская №1, тип А, мягкий наконечник, 30 мл

Груша резиновая медицинская №3, тип А,  мягкий наконечник, 90 мл

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор С(НСl) =0,2 моль/дм3

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор С(НСl) =0,5 моль/дм3

Натрий углекислый, х.ч. по ГОСТ 83

Метиловый оранжевый (индикатор) по ТУ 6—09—5171, водный раствор с массовой долей 0,1 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709

10,0 см3 пробы поместить в коническую колбу вместимостью 250 см3, растворить в 50 см3 воды и оттитровать раствором соляной кислоты в присутствии метилового оранжевого до изменения окраски раствора из желтой в оранжево-розовую.

Массовую долю углекислого натрия (С%) в процентах в полученном растворе вычислить по формуле:

С% = mв-ваmр-ра ·100%

где mв-ва - масса вещества в приготовленном растворе, г;

mр-ра - масса приготовленного раствора, г.

Массу вещества в приготовленном растворе вычислить по формуле:

mв-ва = CHCl·VHCl· Мэкв·Vр-ра1000·Vал

где VHCl — объем раствора соляной кислоты концентрации 0,2 моль/дм3 , израсходованный на титрование, см3;

CHCl - концентрация соляной кислоты , моль/дм3 ,

Мэкв – масса эквивалента вещества, г/моль;

Vр-ра-  объем приготовленного раствора, см3;

Vал – аликвотная часть раствора, взятая для анализа, см3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2 % при доверительной вероятности Р=0,95.

Результат представить в виде (Сср± ∆)%, где ∆ - допустимое отклонение концентрации основного вещества в растворе.

ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРОВ КАРБОНАТА НАТРИЯ (Na2CO3) ПРИ 20°C*

| плотность г/мл | % | г/л | моль/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000 | 0,19 | 1,91 | 0,018 |
| 1,005 | 0,67 | 6,70 | 0,0635 |
| 1,010 | 1,14 | 11,6 | 0,109 |
| 1,020 | 2,10 | 21,4 | 0,202 |
| 1,030 | 3,05 | 31,4 | 0,296 |
| 1,040 | 4,03 | 41,9 | 0,395 |
| 1,050 | 4,98 | 52,3 | 0,493 |
| 1,060 | 5,95 | 63,6 | 0,595 |
| 1,070 | 6,90 | 73,8 | 0,696 |
| 1,080 | 7,85 | 84,8 | 0,800 |
| 1,090 | 8,80 | 95,9 | 0,905 |
| 1,100 | 9,75 | 107,3 | 1,012 |
| 1,110 | 10,68 | 118,5 | 1,118 |
| 1,120 | 11,60 | 130,0 | 1,226 |
| 1,130 | 12,52 | 141,5 | 1,335 |
| 1,140 | 13,45 | 153,3 | 1,446 |
| 1,150 | 14,35 | 165,1 | 1,557 |
| 1,160 | 15,20 | 176,3 | 1,663 |
| 1,170 | 16,03 | 187,5 | 1,769 |
| 1,180 | 16,87 | 199,1 | 1,878 |
| 1,190 | 17,70 | 210,6 | 1,987 |

*расчет плотности раствора заданной концентрации провести методом интерполяции.

При составлении методики использовались:

- ГОСТ 3885-73 РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 5100-85 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

- ГОСТ 27025-86 РЕАКТИВЫ Общие указания по проведению испытаний.